# 激光多普勒远程侦听 — 海报答辩讲稿（含详细备稿）

题目： 基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听实现

英文： Remote Acoustic Sensing via Laser Doppler Vibrometry

# 使用说明（你怎么选讲）

| 标记 | 含义 | 建议 |

| **【简版·建议讲】** | 海报答辩主线路 | 6～8 分钟全用简版即可 |

| **【可选·详细】** | 老师追问或自己有充裕时间再展开 | 不必全念 |

| **【备答】** | 放在附录，被问到再答 | 不主动讲 |

推荐路径： 简版 0→1→2→3→4→5→6；若老师指图1追问，翻开「1-B 图1逐点」；若问 AOM/I/Q，翻开对应可选节。

# 正文

# 0. 开场

## 【简版·建议讲】约 40 秒

各位老师、同学好。我们小组的课题是基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听实现。

实验目标是：在不接触目标的情况下，用激光测到物体表面的微小振动，并还原成可听的声音信号。我们用音阶标定和连续人声两条线验证：从光路、解调到降噪，整条链路是通的。

## 【可选·详细】

小组成员、指导教师（按海报填写）。

可补一句副标题：正交鉴频 · Fs 标定 · 音阶/人声双验证。

# 1. Introduction — 实验背景及原理

## 【简版·建议讲】约 1 分 20 秒 · 指图1/图2

振动测量在安防、结构监测里很重要。接触式传感器要贴附目标，远距离、非合作目标不方便，也易受电磁干扰。

我们采用激光外差 / 回馈干涉光路（见图1）：激光经分光镜分为本振臂和信号臂；信号臂经双 AOM 移频照到目标，反射光与参考光在 PD 上拍频；拍频信号经锁相放大器正交解调，得到 I(t)、Q(t)。

I/Q 是后续振动还原的输入；如何从 I/Q 得到速度，是 Main Approach 的核心。

图2 是实验实物搭建，与图1 原理对应。

## 【可选·详细】1-A 为什么要非接触光学测量

声波在空气中衰减；LDV 测的是目标表面在声压下的微小位移/速度。

麦克风：声场；加速度计：要贴附、布线，远距离难。

激光：隔空照射，抗电磁干扰，适合演示「远程监听」类场景。

## 【可选·详细】1-B 图1 光路逐点讲解（指图1）

整体一句：

ML 出光 → BS 分光 → 一路本振、一路经 L1→AOM1→AOM2→AP 照目标 T → 返回光与参考光在 PD 拍频。

| 指着 | 说什么 |

| **ML** | 激光器，角频率 **ω** 的相干光。 |

| **BS** | 分光镜：透射路去目标（信号臂），反射路作本振（参考臂）。 |

| **L1** | 透镜，聚焦/准直，光斑打在目标上。 |

| **AOM1、AOM2** | 声光调制器；上方公式：ω →（AOM1 −1 级）ω−Ω₁ →（AOM2 +1 级）ω−Ω₁+Ω₂。 |

| **AP** | 光阑，挡杂散光。 |

| **T** | 待测目标；声波引起表面振动，调制返回光**相位**。 |

| **ATT** | 衰减片，调节本振强度，避免 PD 饱和。 |

| **PD** | 信号光与参考光干涉**拍频**，输出电流（还不是音频）。 |

口播串联（约 1 分 20 秒）：

激光器出光，分光镜分两路。一路经透镜、双 AOM 移频后照目标；移频公式是 ω 变为 ω−Ω₁+Ω₂。目标振动调制返回光。返回光与本振在 PD 上拍频，得到高频电流，再送锁相放大器。

## 【可选·详细】1-C 双 AOM 正、反向经过后的总频移

单程（去目标）： 频移 Δf_去 = Ω₂ − Ω₁

往返（去+回，各经 AOM2、AOM1 一次，同级次）： 总频移 Δf_往返 = 2(Ω₂ − Ω₁)

参考光不过 AOM，频率约 ω；拍频约 2|Ω₂ − Ω₁|（具体符号以驱动接线为准）。

常令 Ω₁≈Ω₂，使拍频落在锁相方便处理的 MHz 段。

## 【可选·详细】1-D 「AOM 产生稳定载波，减轻三种问题」是什么意思

产生稳定载波：

AOM 使信号光与参考光在 PD 上产生固定高频拍频 ω_IF；振动主要调制拍频的相位，不是把载波频率本身变成 500 Hz。

| 问题 | 无/弱移频时 | 有 AOM + 锁相后 |

| **低频漂移** | 温度、抖动引起慢变，与信号混在一起 | 信息在 MHz 载波上，锁相只提取 ω_IF 附近，慢漂移被抑制 |

| **方向模糊** | 难以区分靠近/远离 | 外差拍频有符号，I/Q 相位旋转方向对应运动方向 |

| **灵敏度衰落** | 干涉曲线峰谷处，微振动不灵敏 | 测拍频相位调制，在射频段高增益检测，避开「最不灵」工作点 |

口语： 把信号搬到高频再测，锁相在固定频率上「听」相位变化。

## 【可选·详细】1-E 锁相放大器与 I(t)、Q(t)

PD 电流（拍频项）：

i(t) ≈ I₀ + A·cos(ω_IF·t + φ(t))

振动信息在 φ(t) 里。

正交解调（锁相内部）：

I(t) = 低通[ i(t)·cos(ω_IF·t) ]

Q(t) = 低通[ i(t)·sin(ω_IF·t) ]

（低通 = 混频后滤除高频，只留慢变包络。）

近似：I ∝ A·cos φ，Q ∝ A·sin φ。

含义：

I：同相分量；Q：正交分量；合起来是拍频相量 I + jQ ∝ A·e^(jφ)。

I、Q 缓慢变化（kHz 级），才适合后续鉴频与 MAT 处理。

锁相负责：高频 PD 电流 → 慢变化 I/Q；还不是最终可听音频。

【可选·详细】1-F 两束光干涉 → I/Q 公式链（备答/深入）

1. 参考光 Er = Ar·cos(ωr·t)，信号光 Es = As·cos(ωs·t + φ(t))

2. PD：i(t) = R·|Er + Es|²，拍频项 ∝ cos(ω_IF·t + φ(t))

3. 锁相：混频 + 低通 → I, Q

4. 后续鉴频：v ∝ (I·ΔQ − Q·ΔI) / (I² + Q² + ε)（Δ 为对时间的差分/微分）

# 2. Main Approach — 核心方法

## 【简版·建议讲】约 2 分钟

传统方法： atan2(Q,I) → 相位解包裹 → 微分得速度。散斑下相位在 ±π 附近突变，解包裹失败，微分后出现全频带伪峰，音阶/人声被淹没。

本工作·正交鉴频： 对去均值后的 I、Q 做差分交叉相乘，直接得角速度（∝ 振动速度）：

**v(t) ∝ ( I·dQ − Q·dI ) / ( I² + Q² + ε )**

特点： ① 无需相位解包裹；② 音阶 + 人声双验证；③ 拼接淡化、Fs 标定、降噪可模块化。

图2（解调对比）： 左传统四步 + 问题；右正交四步 + 公式（按海报排版）。

## 【可选·详细】2-A 传统 atan 解调四步（对照海报框图）

1. 锁相输出 I(t)、Q(t)

2. φ = atan2(Q, I)（包裹相位）

3. 解包裹 → 连续相位

4. v ∝ dφ/dt

问题句： 散斑 → 相位突变 → 解包裹错 → 微分伪峰。

## 【可选·详细】2-B 正交鉴频四步（对照海报框图）

1. I、Q 去均值（原点对齐）

2. 差分 dI、dQ

3. I·dQ − Q·dI（交叉相乘）

4. ÷ (I²+Q²+ε) → v(t)

与 atan 关系： 在相位连续时 v ∝ dφ/dt；散斑时不连续，交叉相乘更稳。

## 【可选·详细】2-C 公式与实现细节

ε： 分母防光强趋零发散。

98% 分位削峰： 鉴频野值抑制（在还原流程里）。

数字实现： 对 I、Q 序列差分；与 `ldv_restore.py` 中 `(xa*dy-ya*dx)/(xa²+ya²+ε)` 一致。

## 【可选·详细】2-D 正交鉴频 vs 采样率 Fs（备答）

Fs 标定只改时间轴/频率轴刻度，不替代正交鉴频。

正交鉴频不从 I/Q 直接输出 Fs；Fs 靠音阶主峰或硬件时钟。

# 3. Data Processing — 数据处理

## 【简版·建议讲】约 1 分 30 秒

音阶（三步）：

三段 MAT 拼接 I/Q → 50 ms 接缝淡化 → 正交鉴频 → 削峰 → 宽带通 → Fs 标定（中段对齐 1 kHz）→ 约 500/1000/2000 Hz。

降噪：简单（0.5 s 谱减 + 固定带通）；最终（谱减 + 分峰自适应窄带）。

人声（两步）：

原始鉴频 WAV → 50–2000 Hz 带通 + 全段 20% 分位噪声底谱减（不用开头 0.5 s 当噪声）。

## 【可选·详细】3-A 音阶流程逐步（做框图用）

1. stream_00000~00002.mat 按序拼接 I/Q

2. 接缝交叉淡化 50 ms

3. 正交鉴频 + 98% 削峰

4. 带通 50–5000 Hz

5. Fs 标定：Fs_out = Fs_trial × (1000 / f_peak)，trial 常用 N/30

6. 输出 `ldv_30s_scale_test.wav`（未降噪）

7. 简单：`ldv_denoised_simple.wav`

8. 最终：`ldv_denoised.wav`（多峰自适应）

勿用 N/30 当最终 Fs 的原因： 三段点数不同，总时长≠30 s，谱线会偏低约 2/3。

## 【可选·详细】3-B 人声流程逐步

1. 输入 `ldv_iq_demodulated(1).wav`（已鉴频，Fs≈13385 Hz，约 10 s）

2. 带通 50–2000 Hz

3. 全段各频点 20% 分位数作噪声谱 → 谱减（α≈1.5）

4. 输出 `ldv_voice_denoised.wav`

5. 图6：降噪前后语谱（0–2000 Hz）

## 【可选·详细】3-C 简单 vs 最终降噪差别

| | 简单 | 最终（音阶） |

| 谱减 | 前 0.5 s 噪声参考 | 同左 |

| 带通 | 固定 300–2500 Hz | 按段多峰窄带叠加 |

| 适用 | 快速、统一参数 | 分段 500/1k/2k 更清晰 |

# 4. Results and Discussion — 结果与讨论

## 【简版·建议讲】约 1 分 30 秒 · 指图4→5→6

图4 音阶语谱三联：未降噪 → 简单 → 最终；竖线为 MAT 分界。

图5 Welch：主峰约 500 / 1000 / 2000 Hz，Fs 标定有效。

图6 人声语谱二联：0–2000 Hz，降噪后结构更清晰，可耳机试听。

结论：

① 光路 + IQ + 鉴频 + DSP，链路可行；

② 音阶频率与标称一致；

③ 同一框架对人声、音阶均适用。

## 【可选·详细】4-A 各图图注（可贴在 PPT）

图4：音阶三级处理语谱（Fs≈13397 Hz）

图5：音阶三级 Welch 功率谱

图6：人声降噪前后语谱（Fs≈13385 Hz，0–2000 Hz）

## 【可选·详细】4-B 若老师质疑「图5 标成图6」等

以海报最终排版为准，统一图号；口头说明即可。

# 5. Outlook — 展望

## 【简版·建议讲】约 40 秒

算法： 深度学习 + 经典 DSP，更低信噪比；

应用： 无损检测、MEMS、复合材料、安防；

系统： 更高采样率、实时处理、拼接稳定性。

# 6. 结束语

## 【简版·建议讲】约 15 秒

以上是我们小组的工作。欢迎提问；可播放音阶或人声降噪前后对比。谢谢。

# 附录 A：常见问题备答（详细）

Q1：为什么不用 atan？

散斑下包裹相位突变，解包裹不稳定；(I·ΔQ − Q·ΔI) / (I² + Q² + ε) 在笛卡尔域直接求角速度，不求相位。

Q2：采样率到底多少？

导出 WAV（音阶）约 13397 Hz，时长约 20.1 s，N≈269012。

试探 Fs_trial = N/30 ≈ 8967 Hz 仅用于鉴频中间步骤。

MAT 未给出统一硬件 Fs；三段 IQ 点数不同。

Q3：正交鉴频能算 Fs 吗？

不能。输出 v(t) 序列；Fs 靠 1 kHz 主峰标定或采集时钟。

Q4：知道 Fs 就不用正交鉴频？

否。Fs 定标度；鉴频定如何从 I/Q 稳定求速度。

Q5：AOM 往返频移？

单程 Ω₂ − Ω₁；往返 2(Ω₂ − Ω₁)；拍频供锁相。

Q6：I/Q 是什么？

锁相对 PD 拍频做 cos/sin 混频低通后的同相/正交分量，慢变化，承载 φ(t)。

Q7：人声为何不用 0.5 s 谱减？

开头可能已是语音；用全段低分位估计噪声更稳。

Q8：简单和最终降噪？

简单=固定带通；最终=按段多峰自适应。

Q9：自混合还是外差？

图1 为外差：本振与信号在 PD 拍频；部分光亦可回馈激光腔，实验以 PD 拍频 + 锁相为主。

Q10：和麦克风有何不同？

麦克风测空气声压；LDV 测远处物体表面振动，非接触。

# 附录 B：时间方案

# B1 标准简版（约 6～8 分钟）

| 段 | 内容 | 时长 |

| 0 | 开场 | 40 s |

| 1 简版 | 背景 + 图1一句 + 锁相 I/Q | 80 s |

| 2 简版 | atan vs 正交鉴频 | 120 s |

| 3 简版 | 音阶/人声处理 | 90 s |

| 4 简版 | 图4-6 + 结论 | 90 s |

| 5 | 展望 | 40 s |

| 6 | 结束 | 15 s |

# B2 含图1展开（约 +2 分钟）

在段 1 插入 1-B 图1逐点 或 1-E 锁相（二选一）。

# B3 压缩版（约 4 分钟）

仅讲各节【简版·建议讲】，附录不念。

# 附录 C：演示与文件清单

| 演示 | 文件 |

| 音阶未降噪 | ldv_30s_scale_test.wav |

| 音阶简单/最终 | ldv_denoised_simple.wav / ldv_denoised.wav |

| 人声前后 | ldv_iq_demodulated(1).wav / ldv_voice_denoised.wav |

| 图 | ldv_triptych_spec.png, ldv_triptych_welch.png, ldv_voice_diptych_spec.png |

重跑处理：`python run_pipeline.py`、`python ldv_denoise_voice.py`